## Sheet1
2.pielikums
AIZPILDA PRETENDENTS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA
Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām.
I Iekārtas nosaukums: Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārta un to komponenšu piegāde, uzstādīšana.
II CPV kods: 42912300-5 Ierīces un aparāti ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai.
III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
IV Par iekārtas tehniskās specifikācijas prasībām atbildīgais speciālists – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Valdis Korsaks (kontaktinformācija atrodama: nolikumā un www.cfi.lu.lv sadaļā “Par institūtu” apakšsadaļā “Personāls”.
Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārta un to komponenšu piegāde, un uzstādīšana.
Dejonizētā ūdens apgādes tehnoloģiskās iekārtas Pamataprīkojums
N.P.K. | Iekārtas parametri /raksturojums |  | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums - norāda preces ražotāju, nosaukumu un tehniskos parametrus |  | 1 vienības cena EUR bez PVN | Preces kopējā cena EUR bez PVN
1 | Pilsētas ūdens mīkstināšanas sistēmas specifikācija: |  | gab. | 1
1) Sistēmas tips - Digitāla un viegli programmējama.
2) Reģenerācijas tips un cikls:
a) Jābūt novietotai pēc ienākošā pilsētas ūdens skaitītāja;
b) Augšupejoša plūsma vai lejupvērsta plūsma.
3) Kontrolieris - Materiāls no Noryl tipa plastikāta.
4) Plūsmas ātrums - Jābūt robežās vismaz no 0,4 - 0,8 m3/st.
5) Drošības aprīkojums - Sistēmai jābūt aprīkotai ar:
a) Iekšējo kapacitatīvo ierīci, kas nodrošina vismaz 48 st. drošības darbību elektrības pārtraukšanas gadījumā;
b) Energoneatkarīgu atmiņu.
6) Monitors:
a) Jābūt aprīkotai ar LCD monitoru;
b) Monitoram jāatspoguļo vismaz sekojoša informācija:
1. Ekspluatācijas indikācija;
2. Programmēšanas režīms;
3. Ūdens patēriņa indikācija;
4. Hronometrāžas indikācija.
7) Sistēmas vadība - Jāspēj vadīt no iebūvēta vadības paneļa ar LCD monitoru.
8) Sistēmas aprīkojums - Sistēmai jābūt aprīkotai ar:
a) Lieljaudas sveķiem – vismaz 10L;
b) Apvadlīnijas vārsts;
c) Tvertne;
d) Sāls režģis.
9) Darba apstākļi:
a) Sistēmas spiedienam: jābūt robežās no 1,9 līdz 8,3 bar;
b) Temperatūra: Sistēmai jādarbojas robežās no 1 līdz 40 ˚C.
10) Elektrības pieslēgums - 220V, 50Hz.
11) Ieejas/izejas izmēri - Ārējam diametram jābūt 25mm.
12) Ūdens parametri pēc mīkstināšanas:
a) Spiediens sistēmā pēc mīkstināšanas: 2-6 bar;
b) Plūsma: >10 L/min pie 2 bar;
c) Temperatūra: 5- 35 °C;
d) Vadītspēja: 10 - 2000 μS/cm (25°C temperatūrā);
e) pH: 4-10;
f) Cietība: < 300ppm (CaCO3);
g) Silīcija dioksīda koncentrācija: < 30ppm;
h) CO2 koncentrācija: < 30ppm;
i) Brīvais hlors: < 1,5ppm.
13) Sistēmas uzstādīšana.
2 | Dejonizētā ūdens “Type II” (≥ 5MΩ) ražošanas sistēmas specifikācija: |  | gab. | 1
1) Ienākošais ūdens sistēmā (Ūdens no pilsētas ūdens mīkstināšanas sistēmas ar sekojošiem parametriem):
a) Spiediens: 2-6 bar;
b) Plūsma: >10 L/min pie 2 bar;
c) Temperatūra: 5- 35 °C;
d) Vadītspēja: 10 - 2000 μS/cm (25°C temperatūrā);
e) pH: 4-10;
f) Cietība: < 300ppm (CaCO3);
g) Silīcija dioksīda koncentrācija: < 30ppm;
h) CO2 koncentrācija: < 30ppm;
i) Brīvais hlors: < 1,5ppm.
2) Ūdens attīrīšanas tehnoloģija:
a) Jānodrošina ūdens attīrīšana ar aktivētās ogles filtrāciju, UV fotooksidāciju, apgrieztās osmozes
membrānas tehnoloģiju un nepārtrauktās elelektrodejonizācijas tehnoloģiju;
b) Sistēmai jābūt aprīkotai ar automātiskās noraidīšanas korekcijas tehnoloģijas funkciju, kas nodrošina automātisku
ūdens atgūšanas optimizāciju atkarībā no ienākošā ūdens kvalitātes, kas ļauj efektīvi taupīt ienākošā
un apstrādāta ūdens daudzumus.
3) Attīrītā ūdens kvalitāte (“Type II” atbilstoši standarta ISO 3696:1987 prasībām):
a) Pretestība: > 5 MΩ.cm (25°C temperatūrā);
b) Vadītspēja: < 0,2 μS/cm (25°C temperatūrā);
c) TOC (Total Organic Carbon): līdz 30 ppb;
d) Mikroorganismi < 10 CFU/ml;
e) Silīcija dioksīda atdalīšana: > 99,9 %;
f) Izšķīdušais silīcija dioksīds: < 3 ppm.
4) Ūdens atgūstamība: jābūt robežās no vismaz 45% līdz 75%.
5) Sistēmas ražība: Vismaz 40 l/st.
6) Vadības displejs:
a) Sistēmai jānodrošina nepārtraukta reālā laika parametru kontrole;
b) Jābūt iebūvētam augstās izšķirtspējas krāsainam skārienjūtīgam displejam;
c) Displejam jāatspoguļo vismaz sekojoša informācija:
1) Ūdens ražošanas statuss;
2) Izlietojamo komponenšu statuss;
3) Uzglabātais ūdens līmenis;
4) Brīdinājumu un signalizācijas statuss;
5) Ūdens padošanas statuss.
d) Sistēmai jābrīdina lietotāju par nepieciešamību nomainīt kādu no izlietojamajām komponentēm vismaz
15 dienas pirms termiņa beigām, kā arī jāatspoguļo atlikušo dienu skait;
e) Displejam jānodrošina vizuālā un intuitīvā nomaināmo komponenšu pakāpeniskā aizvietošanas instrukcija.
7) Sistēmas drošība:
a) Sistēmai jānodrošina sekojošu parametru kontrole pēc katra attīrīšanas soļa:
1) Oenākošā ūdens spiediens un kvalitāte;
2) Apgrieztas osmozes spiediens, kvalitāte un membrānas efektivitāte (jonu noraidīšana);
3) GTatavā ūdens īpatnēja pretestība un temperatūra;
4) Ūdens kvalitāte cilpā – īpatnēja pretestība un kopējā organiskā oglekļa saturs.
8) Vadība un kontrole:
Sistēmā jābūt integrētai programmatūrai un tai jābūt spējīgai pārvaldīt visu nepieciešamo aprīkojumu,
kas saistīts ar ūdens ražošanu, uzglabāšanu un padošanu tādu kā:
a) Sadalīšanas sūkņus un to trauksmes signālus;
b) Baktericīdo UV lampu cilpā;
c) Uzglabāšanas tvertnes līmeni un trauksmes signālus;
d) Ventilācijas un gala filtru izlietošanu;
e) Kopējā organiskā oglekļa un īpatnējas pretestības kontroli cilpā;
f) Ūdens noplūdes konstatēšanu ar turpmāku sistēmas apturēšanu;
g) Integrētu tīmekļa servera tehnoloģiju, kas ir savietojama ar LIMS un BMS caur TCP/IP protokoliem,
kā arī pārvaldīt trauksmes signalizācijas ziņojumus uz LIMS/BMS;
h) Nodrošina trauksmes signalizācijas ziņojumu nosūtīšana īsziņu veidā uz viedtālruni
ultratīrā ūdens apgādes sistēmas operatoram.
9) Sistēmas hidrauliskā shēma:
Sistēmas displejam jānodrošina hidrauliskās shēmas intuitīvā attēlošana uz displeja ar funkcionējošu komponenšu
attēlošanu un to kvalitātes parametru reālā laika vērtībām.
Sistēmas displejam jāatspoguļo vismaz sekojoša informācija:
a) Apgrieztās osmozes ienākošā ūdens vadītspēja (temperatūras kompensēta);
b) Apgrieztās osmozes ienākošā ūdens temperatūra;
c) Apgrieztās osmozes membrānas jonu noraidīšana;
d) Permeāta īpatnēja vadītspēja;
e) Permeāta temperatūra;
f) Saražotā ūdens vadītspēja un temperatūra;
g) Datums un laiks.
10) UV lampa:
UV fotooksidācijas lampa (viļņa garums 254 nm) organiskā piesārņojuma līmeņa samazināšanai.
Jānodrošina vismaz 3 līmeņu fotooksidācija ar mikrobioloģiskās slodzes samazināšanu vismaz 4 dekāžu
vērtību apjomā.
11) Sistēmā iebūvētas papildfunkcijas:
a) Jānodrošina apgrieztās osmozes moduļa automātiskā sanitizācija;
b) Sistēmas nedarbošanās laikā jānodrošina automātiskā ūdens cirkulācija.
12) Datu uzglabāšana:
a) Sistēmai jānodrošina vismaz 2 gadu informācijas uzglabāšana ar to pārsūtīšanas iespēju caur USB;
b) Jābūt pieejamai visu sistēmas notikumu izsekojamībai, kā arī elektronisko datu arhivēšanai.
13) Sistēmas uzraudzība un kontrole:
a) Jābūt integrētai tālvadības uzraudzības sistēmai ar attālinātas apkopes un diagnosticēšanas iespējām;
b) Jābūt iespējai attālināti uzraudzīt reālā laika sistēmas stāvokli caur internēta pārlūku uz datora, viedtālruņa vai planšetes;
c) Jābūt iespējai pieslēgt vismaz 3 lietotājus sistēmas attālinātai uzraudzībai.
14) Elektrības pieslēgums:
a) 220-240 V, 50/60 Hz;
b) Elektrības patēriņš nepārsniedz 870 W.
15) Sakaru protokols:
TCP/IP/CGI ar iegulto tīmekļa serveri un HTML 5 iegulto tīmekļa vietni (bez papildus programmatūras vajadzībām).
16) Atbilstība standartiem:
a) Sistēmas ražotājam vēlams būt reģistrētam saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001;
b) Sistēmai jābūt IEC sertificētai, kā arī jāatbilst RoHS un WEEE direktīvām.
17) Sistēmas uzstādīšana.
3 | Dejonizētā ūdens “Type I” (≥18.2 MΩ) ūdens ražošanas sistēma |  | gab. | 1
1) Ienākošais ūdens sistēmā ar sekojošiem parametriem:
Attīrīts ūdens “Type II” atbilstoši standarta ISO 3696:1987 prasībām:
a) Pretestība: > 5 MΩ.cm (25°C temperatūrā);
b) Vadītspēja: < 0,2 μS/cm (25°C temperatūrā);
c) TOC (Total Organic Carbon): līdz 30 ppb;
d) Mikroorganismi < 10 CFU/ml ;
e) Silīcija dioksīda atdalīšana: > 99,9 %;
f) Izšķīdušais silīcija dioksīds: < 3 ppm;
g) Spiediens: 0,03 - 1 bar;
h) Temperatūra: 5- 40 °C.
2) Attīrītā ūdens kvalitāte (ne sliktāka par “Type I” atbilstoši standartu ASTM/CAP/CLSI prasībām):
a) Pretestība: 18,2 MΩ.cm (25°C temperatūrā);
b) TOC (Total Organic Carbon): līdz 20 ppb;
c) Mikroorganismi < 10 CFU/ml;
d) Smagie metāli: < 0,01 ppm;
e) Silikāti: < 0,01 ppm;
f) Kopējās izšķīdušais cietvielas: < 0,03 ppm.
3) Sistēmās tips:
Sistēmai jābūt modulārā tipa ar vismaz 4 attīrīšanas moduļiem.
4) Ūdens attīrīšanas tehnoloģija:
Ūdens attīrīšana ar aktivētās ogles filtrāciju un jaukto slāņu jonu apmaiņu.
5) Sistēmas iebūvētas papildfunkcijas:
Sistēmas nedarbošanās laikā jānodrošina automātiskā ūdens cirkulācija.
6) Sistēmas ražība:
Vismaz 10-12 L/min.
7) Ūdens attīrīšanas kārtridži:
Jābūt no termoplastiski metinātās konstrukcijas un tie nedrīkst būt līmēti.
8) Dejonizācijas sveķi:
a) Jābūt ar augstu jonu apmaiņas kapacitāti;
b) Jābūt ar zemu ekstrahējamo vielu saturu.
9) Elektrība:
220-240 V, 50/60 Hz.
10) Sistēmas uzstādīšana.
4 | Dejonizētā ūdens Type I sadales sistēma: |  | gab. | 1
1) Vispārējas prasības:
Ūdens attīrīšanas un sadales sistēmai jābūt izgatavotai vismaz saskaņā ar ISPE „Water and steam systems“
(2011, volume 4, second edition) inženierijas vadlīnijām.
2) Dejonizētā ūdens Type II uzglabāšanas tvertnes specifikācija:
a) Tvertnes ietilpība “Type II” ūdenim: vismaz 2000 L = 2m3;
b) Jābūt izgatavotam no plastikāta materiāla, kas ir saderīgs ar Type 2 ūdens kvalitāti;
c) Darba laikā tvertnes konstrukcijai jānodrošina tās pilnā tīrīšana, nosusināšana un skalošana.;
Tvertnei jābūt tādas formas, lai tai nebūtu vietu, kur ūdens netiek cirkulēts, kā arī visām malām jābūt noapaļotām.
Tvertnei jābūt lūkai, ko var izmantot notekošo procesu novērošanai un tīrīšanai.
d) Tvertnei jābūt aprīkotai ar automātiskās sanitizācijas moduli (ASM) bakteriālas slodzes mazināšanai
uzglabāšanas laikā;
e) Automātiskās sanitizācijas modulim (ASM) jāsastāv no UV lampas un vadības bloka;
UV lampai jābūt uzstādītai tīrā kvarca stikla aizsargčaulā. Ir jānodrošina iespēja
nomainīt UV lampu bez ūdens uzglabāšanas tvertnes atvēršanas;
f) Jābūt aprīkotam ar sanitāras pārplūdes mehānismu, kas novērš piesārņotāju iekļūšanu kanalizācijā;
g) Jābūt aprīkotam ar CO2 ventilācijas filtru;
h) Jābūt aprīkotam ar ūdens līmeņa sensoru. Sensoram jānodrošina automātiska integrēšana un savietojamība ar
dejonizētā ūdens ražošanas sistēmu. Sensoram jānodrošina vismaz 3 darba režīmi:
1) Maksimums - sistēma tiek apstādināta;
2) 80% no maksimuma - sistēma tiek atkārtoti palaista;
3)10% no maksimuma - sūkņa aizsardzība no sausās darbības.
i) Jābūt aprīkotam ar vismaz 1 sadales sūkni, kas nodrošinātu vismaz 1,5 bar spiedienu ūdens sadales cilpā;
j) Pieslēgums elektrībai: 230 V;
k) Tvertenei jābūt aprīkotai ar nerūsējošā tērauda atbalsta režģi;
l) Atbilstoši vārsti, caurules, savienojumi priekš tvertnes.
3) Ūdens sadales cilpas komponenšu prasības:
a) PVDF Caurules ar kopējo garumu līdz 300 m:
1) jābūt izgatavotām no augstās tīrības polivinilidēnfluorīda (PVDF);
2) ārējais diametrs 25mm;
3) siena biezums 1,9mm (SDR21 ISO S-10);
4) iekšējas virsmas raupjums ne sliktāks par 0,2 µm;
5) Caurulēm jābūt izgatavotām tīrtelpās. Cauruļu galiem jābūt aprīkotiem ar vāciņiem un iepakotiem PE maisos,
kā arī iekausētiem no abiem galiem.
b) Savienojumiem un vārstiem jābūt ražotiem no PVDF materiāla. Iekšējas virsmas raupjumam jābūt ne sliktākam
par 0,2 µm. Pēc ražošanas vārstiem jābūt saliktiem kopā un iepakotiem PE maisos;
c) Visām sadales cilpas caurulēm, savienojumiem un vārstiem jābūt no viena ražotāja;
d) Lietošanas punktu vārstiem jābūt T-tipa bez iekšēja tilpuma, jābūt izgatavotiem no PVDF. Jānodrošina manuālā kontrole;
e) Ūdens sadales cilpai jābūt aprīkotai ar 0,22 µm filtru ar kvalitātes sertifikātu saskaņā ar FDA;
f) Ūdens sadales cilpā jābūt iebūvētam sanitārās atlases vārstam ar sekojošiem parametriem:
1) Iekšējās virsmas raupjums ne sliktāks par Ra ≤0,5 µm;
2) Vārsta korpusam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda 316 L markas (komplektā jābūt 3.1 materiāla
sertifikātam, EN10204);
3) blīvējumam jābūt no silikona materiāla (komplektā jābūt FDA sertifikātam).
g) Jānodrošina vismaz 1,5 bar spiediens ūdens sadales cilpā;
h) Sūknim jānodrošina plūsmas ātrums vismaz 1,5 m3/h. Visām sūkņa daļām, kas nonāk saskarē ar produktu,
jābūt no nerūsējošā tērauda 316 markas. Darba spiedienam jābūt vismaz 2 bar;
i) Ūdens sadales cilpai jābūt aprīkotai ar vadītspējas sensoru;
j) Ūdens sadales cilpai jābūt aprīkotai ar dzesētājierīci, kas nodrošina ūdens temperatūru < 25 °C.
Dzesētājierīcei jābūt savietojamai ar ultratīro (Type I) ūdeni;
k) Type II ūdens ņemšanas vietu instalācija un pilns aprīkojums (dejonizētā ūdens krāni) priekš 3 vietām;
l) Type II ūdens ņemšanas vietu instalācija un daļējs aprīkojums (cilpas nodrošināšana) priekš astoņām vietām.
4) Metināšanas un uzstādīšanas prasības ūdens sadales cilpai:
a) Ūdens sadales cilpai jābūt metinātai ar automātisku infrasarkanas metināšanas iekārtu
(saskaņā ar DVS 2207-6:2003 standarta prasībām vai labāk). Katram metināšanas posmam jābūt apzīmogotam
ar uzlīmi, kas satur metināšanas iekārtas tipu, metināšanas datumu, cauruļu vai savienojumu materiālu,
cauruļu diametru un sienas biezumu un pārbaudes testa statusu;
b) Metinātājam jābūt apmācītam ar ražotāju un jābūt sertifikātam (jāpievieno pie piedāvājuma);
c) Piegādātajam jānodrošina metināšanas apkārtējas vides uzraudzība - temperatūrai jābūt robežās no 5 līdz 40 0C,
gaisa mitrumam nedrīkst pārsniegt 70%, nedrīkst būt caurvējš;
d) Cauruļu stiprinājumiem jābūt izgatavotiem no plastikāta vai nerūsējošā tērauda materiāla, tiem jābūt pārklātiem ar
PE vai gumijas sloksni, lai pasargātu caurules sienu no bojājumiem.
5) Citas prasības:
a) Pēc ūdens sadales cilpas uzstādīšanas piegādātājam jānodrošina spiediena pārbaudes tests ar gaisu
(pie vismaz 1,5 reizēs lielāka spiediena nekā ir paredzēts cilpā). Pie pozitīva testa rezultāta, piegādātājam jānodrošina
ūdens sadales cilpas uzpildi ar ultratīrās (Type I) kvalitātes ūdeni;
b) Lietošanas punktu lokalizācija un pielietojums saskaņā ar tehnisko zīmējumu.
6) Sadales sistēmas uzstādīšana.
5 | Pasūtītājs jānodrošina ar sekojošu dokumentētu informāciju un apmācību bez papildus samaksas: |  | - | - | - |  | - | -
1) Sertifikāts/apliecinājums, ka PVDF caurules, savienojumi un vārsti ir ražoti tīrtelpās;
2) Visu iekārtu, materiālu un uzstādāmo komponenšu tehnisko dokumentāciju (specifikācijas, tehniskie parametri,
lietošanas instrukcijas un ar tām saistītā dokumentētā informācija Latviešu (LV) valodā;
3) Type II ūdens kvalitātes parametru atbilstošais ISO standarts un Type I ūdens kvalitātes parametru atbilstošie
ASTM/CAP/CLSI standarti anglu (ENG) valodā;
4) Izpildītājam jānodrošina vismaz divu cilvēku pilnā apmācība ar dejonizēto ūdens iekārtu
(filtru maiņa, brīdinājuma signāli, un citās saistītās lietas).
Kopējā cena bez PVN
PVN 21%
Kopējā cena ar PVN
Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārtas Papildaprīkojums
N.P.K. | Iekārtas parametri /raksturojums |  | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums - norāda preces ražotāju, nosaukumu un tehniskos parametrus |  | 1 vienības cena EUR bez PVN | Preces kopējā cena EUR bez PVN
1 | Dejonizētā ūdens Type I sadales sistēmas kontroles automatizācijas sistēma ar programmatūru: |  | gab. | 1
1) Vispārīgās prasības:
a) Sistēmai jābūt kontrolējamai ar moduļa vai ekvivalenta tipa programmējamo loģisko kontrolieri;
b) Sistēmai jābūt viegli paplašinājamai programmatūras atjauninājumu gadījumos.
ilgtspējībai tādējādi nodrošinot elektroenerģijas taupīšanu;
c) Sistēmai jānodrošina ūdens sūkņa automātiskā kontrole pastāvīgā ūdens plūsmas ātruma uzturēšanai un ūdens kvalitātes;
d) Sistēmai jābūt aprīkotai ar globālās mobilo sakaru sistēmas moduli trauksmes signalizācijas ziņojumu nosūtīšanai īsziņu
veidā uz viedtālruni ultratīrā ūdens apgādes sistēmas operatoram;
e) Sistēmai jābūt aprīkotai ar automatizācijas cilvēks-mašīna interfeisa risinājumu:
1) vismaz 10 collu skārienekrāns;
2) vadības parametru iestātīšana; datu ieraksti, to uzglabāšana un eksportēšana.
f) Cilvēks-mašīna interfeisa funkcionalitāte:
1) datu ierakstu uzglabāšana vismaz 1 gads;
2) Sekojošu tehnoloģisko parametru reālā laika monitorings un vēsturisko tendenču dati: ūdens līmenis dejonizētā
ūdens uzglabāšanas tvertnē, ūdens vadītspēja, darba spiediens, ūdens plūsmas ātrums;
3) Jābūt vismaz 5 (pieci) līmeņu piekļuves kontroles sistēmai ar paroles funkciju;
4) Jābūt ierakstiem ar laikspiedolu par visām izmaiņām, ko lietotājs veicis ar ierakstu. Lietotāju darbību reģistrēšanas
parametri: vismaz darbības nosaukums, darbības apraksts, vērtība pirms darbības, vērtība pēc darbības, datums un
laiks, kad darbība notikusi;
5) Jābūt kritisko un nekritisko trauksmes signalizācijas ziņojumu reģistrēšanas serverim;
6) Jābūt sensoru kalibrēšanas interfeisam visām on-site kalibrēšanām.
g) Programmatūrai jāatbilst vismaz GAMP5 rekomendācijām, kā arī jābūt attālinātas piekļuves iespējām
– sistēmas apkalpošanai un programmatūras atjauninājumiem;
h) Piegādātājam jānodrošina automatizācijas sistēmas pieslēgšana un savienošana ar visām ultratīrā ūdens apgādes sistēmas
tehnoloģiskajām iekārtām un to komponentēm;
2 | Bezvadu ierīce attālinātai ultratīrā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģisko iekārtu |  | gab. | 2
un to komponenšu uzraudzībai un kontrolei:
1) Ierīces tips Viedtālrunis vai ekvivalents;
2) nodrošināt operētājsistēmu;
3) Izmērs Nepārsniedz 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (AxPxDz);
4) Svars Nedrīkst pārsniegt 175g;
5) Ierīces tips Skārienjutīgais;
6) Viedkartes tips Nano SIM karte;
7) Ekrāna izšķirtspēja Max. 1125 x 2436;
8) Ekrāna tipa raksturojums Super AMOLED skārienekrāns ar vismaz 16 krāsām;
9) Atmiņa Vismaz 64 GB;
10) Datu pārraide Vismaz 4G, WiFi, Bluetooth, NFC un USB;
11) Procesora modelis Apple A11 Bionic vai ekvivalents;
12) Procesora kodolu skaits Vismaz 6;
13) Operatīvā atmiņa Vismaz 3GB;
14) Akumulators Tips: Li ion vai ekvivalents;
15) Kapacitāte: vismaz 2716 mAh.
3 | Uz galda novietojamā ultratīrā un tīrā ūdens iegūšanas sistēma: |  | gab. | 1
1) Vispārīgās prasības:
a) Ienākošais ūdens: Tīkla dzeramais ūdens;
b) Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas: Sistēmas darbības principam jābalstās uz RO membrānas tehnoloģiju, aktivētās ogles
filtrāciju, nepārtrauktu jonu apmaiņu un UV fotooksidāciju;
c) Ūdens kvalitāte: Iegūtajam ūdenim jāatbilst prasībām izmantošanai molekulārajā bioloģijā, bioķīmijā, barotņu
pagatavošanai bakterioloģijā un šūnu kultūrām, mobilās fāzes pagatavošanai hromatogrāfijā, standarta šķīdumu
pagatavošanai spektrofotometrijā, spektroskopijā un citām analītiskajām metodēm, kā arī laboratorijas trauku
skalošanai un autoklāvu barošanai;
d) Attīrītais ūdens: Pēc lietotāja izvēles atbilstoši tīrā (Type III) un ultratīrā (Type I) ūdens kvalitātes prasībām;
e) Ražība: Tīrais ūdens – vismaz 3 l/st (pie 25° C); Ultratīrais ūdens – vismaz 0,5 l/min;
f) LCD displejs:
1) Jāuzrāda sistēmas status;
2) Pretestība (kompensēta uz 25 °C un nekompensēta) gan MΩ*cm, gan μS/cm, ūdens temperatūra;
3) ūdens tanka līmenis;
4) jāuzrāda padodams ūdens tilpums.
g) Displejā automātiski jāuzrāda brīdinājums:
1) par nepieciešamību nomainīt dejonizācijas kartrīdžu;
2) par dejonizācijas kartrīdža nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu;
3) par nepieciešamību nomainīt UV lampu;
4) par UV lampas nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu;
5) par ūdens esamību rezervuārā pirms skalošanas.
h) UV lampa:
1) Duālajā UV fotooksidācijas lampa (viļņa garums 185 un 254 nm) organiskā piesārņojuma līmeņa samazināšanai;
2) Lampas garantijas darba laiks 2 gadi.
i) Automātiskā ultratīrā ūdens padeve;
j) Programējamā ūdens padeve līdz 9.75 l ar 0.25 l soli;
k) Ultratīrā ūdens kvalitāte .
1) Pretestība 18.2 MΩ.cm (pie 25° C);
2) TOC < 5 ppb;
3) mikroorganismi < 1 CFU/ml;
4) Daļiņas (> 0,22µm): < 1 daļiņa/ml;
5) Endotoksīni <0.001 EU/ml;
6) RNāzes < 0.01 ng/ml;
7) DNāzes < 4 pg/µl.
l) Ultratīrā ūdens kvalitāte:
a) jonu noraidīšana: vismaz 96%;
b) organisko daļiņu noraidīšana ar Mw>200: vismaz 99%;
c) mikroorganismi un daļiņas: vismaz 99%.
m) Vadība un kvalitātes kontrole:
1) No iebūvēta vadības paneļa ar krāsaino LCD monitoru;
2) Sistēma kontrolē saražotu tīro ūdeni.
n) Īsa iekārtas pamācība: Sistēmas priekšējā pusē pie iekārtas pamata;
o) Automātiskā ūdens cirkulācija: jānodrošina ūdens kvalitātes saglabāšana starp lietošanas reizēm;
p) Komplektācijā: Ūdens sistēma sekojošā komplektācijā:
1) Ar sistēmu savietojāms tālvadības dozators, kas nodrošina spēju padot ultatīro ūdeni līdz pat 2m attālumā
no ūdens sistēmas – 1 gab;
2) Statīvs tālvadības dozatoram – 1 gab;
3) Rezervuārs – vismaz 6L (tīrā ūdens glabāšanai) – vismaz 1 gab (jābūt iebūvētam);
4) Hidrofobais ventilācijas filtrs ūdens rezervuārim – vismaz 2 gab;
5) 0,22µm membānu filtrs – vismaz 1 gab;
6) Ūdens attīrīšanas kartrīdžs, kas sastāv no reversās osmozes un dejonizācijas moduļa – vismaz 1 gab.
r) Iekārtas izmēri, svars:
Ierobežotās laboratorijas darba platības dēļ:
1) iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 55x30x45 cm un darba svārs nedrīkst pārsniegt: 20kg.
s) Apkārtējās vides parametri:
1) Temperatūra vismaz no 5°C līdz 40°C;
2) Relatīvais mitrums līdz 80% temperatūrās līdz 31 °C, un 50-80% - temperatūrās no 31 līdz 40 °C.
4 | Dejonizētā ūdens sistēmu izejmateriāli
| 1) Lieljaudas sveķi |  | litri | 1
| 2) Sāls ūdens mīkstināšanai |  | kg | 1
| 3) Aktivētās ogles filtrs Type II ūdenim - saderīgs ar uzstādīto sistēmu. |  | gab. | 1
| 4) UV lampa - saderīga ar uzstādīto sistēmu. |  | gab. | 1
| 5) Apgrieztās osmozes membrānas - saderīgas ar uzstādīto sistēmu. |  | gab. | 1
6) Type I dejonizētā ūdens četri attīrīšanas moduļi - saderīgs ar uzstādīto sistēmu:
| a) modulis 1 |  | gab. | 1
| b) modulis 2 |  | gab. | 1
| c) modulis 3 |  | gab. | 1
| d) modulis 4 |  | gab. | 1
| 7) CO2 ventilācijas filtrs - saderīgs ar uzstādīto sistēmu. |  | gab. | 1
| 8) Sistēmas apkopes izmaksas vienai reizei. |  | daudz. | 1
5 | Pasūtītājs jānodrošina ar sekojošu dokumentētu informāciju un apmācību bez papildus samaksas: |  | - | - | - |  | - | -
1) Sertifikāts/apliecinājums, ka PVDF caurules, savienojumi un vārsti ir ražoti tīrtelpās;
2) Visu iekārtu, materiālu un uzstādāmo komponenšu tehnisko dokumentāciju (specifikācijas, tehniskie parametri,
lietošanas instrukcijas un ar tām saistītā dokumentētā informācija Latviešu (LV) valodā.
3) Type II ūdens kvalitātes parametru atbilstošais ISO standarts un Type I ūdens kvalitātes parametru atbilstošie
ASTM/CAP/CLSI standarti anglu (ENG) valodā;
4) Izpildītājam jānodrošina vismaz divu cilvēku pilnā apmācība ar dejonizēto ūdens iekārtu
(filtru maiņa, brīdinājuma signāli, un citās saistītās lietas).
6 | Piegādātājam jānodrošinā papildaprīkojuma savietojamību un savienojamību ar |  | - | - | - |  | - | -
dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskām iekārtām (1.daļa), kā arī to pieslēgšana un intergrēšana.
Kopējā cena bez PVN
PVN 21%
Kopējā cena ar PVN
e) Jānodrošina nepieciešamā programmatūra attālinātai sistēmas uzraudzībai un kontrolei no viedtālruņa.